编号：B2021066FS

核技术利用建设项目

山西省心血管病医院使用Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表

（公示本）

山西省心血管病医院

2022年1月

核技术利用建设项目

山西省心血管病医院使用Ⅱ类射线

装置项目环境影响报告表

建设单位名称：山西省心血管病医院

建设单位法人代表（签名或签章）：

通讯地址：太原市万柏林区漪汾街18号

邮政编码：030024                  联系人：

电子邮箱：                      联系电话：

表1 项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 山西省心血管病医院使用Ⅱ类射线装置项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 山西省心血管病医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 韩学斌 |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 注册地址 |  | 太原市万柏林区漪汾街18号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 2号住院楼一层西北角导管室（DSA机房） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设项目总投资 （万元） |  |  |  | 项目环保投资 （万元） |  |  | 投资比例（环保投资/总投资） |  |  |
| 项目性质 |  | 新建 改建 扩建 其它 |  |  |  |  | 占地面积（m2） |  | 135 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | 销售 | Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用 | Ⅰ类（医疗使用） Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射 性物质 | 生产 | 制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 销售 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用 | 乙 丙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | 生产 | Ⅱ类 Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 销售 | Ⅱ类 Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用 | Ⅱ类 Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、医院简介 山西省心血管病医院成立于1980年，隶属于山西省卫生和计划生育委员会，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、社区服务于一体的三级甲等专科医院。 山西省心血管病医院位于太原市万柏林区漪汾街18号，医院设有心内科、神经内科、内分泌科、消化科、心血管外科、心脏重症监护病区、心导管室、心电生理室、综合心电检查室、体外循环室、急诊科、康复医学科、重症医学科、营养科、眼科、口腔科、检验科、输血科、超声室、CT室、X光室、磁共振室、麻醉科、手术室、消毒供应室等科室。 为了满足医院发展的需要，该院拟增强介入治疗的能力，即拟在2号住院楼一层西北角建设1座导管室并配套相关辅助设施。 2、核技术利用现状 山西省心血管病医院持有辐射安全许可证，证书编号：晋环辐证[00688]，有效期至：2024年6月16日，许可种类和范围为：使用Ⅴ类放射源；使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。 根据辐射安全许可证及现场调查，该院现许可并使用了1枚Ⅴ类放射源，乙级非密封放射性物质工作场所及核素99mTc，24台射线装置，其中11台Ⅱ射线装置，13台Ⅲ类射线装置。具体情况见表4。 3、项目由来 医院拟使用Ⅱ类医用射线装置血管造影机，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，项目须进行辐射环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，使用Ⅱ类医用射线装置项目须编制环境影响报告表。山西省心血管病医院于2021年12月15日委托山西大地晋新环境科技研究院有限公司对该医院拟用的1台Ⅱ类射线装置进行辐射环境影响评价。 接受委托后我公司组织技术人员对该医院拟安装设备场所进行了调查和了解，对工作场所以及周边环境进行了踏勘，并收集了有关技术资料，在此基础上编制完成了《山西省心血管病医院使用Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表》。 4、项目概况 4.1 项目建设内容 医院拟使用Ⅱ类射线装置为血管造影机（DSA），拟安装于2号住院楼一层西北角导管室，拟用血管造影机的最大管电压为150kV、最大管电流为1250mA。导管室主体结构已建成，本次需要对其进行辐射防护装修。 导管室有效使用面积为35.84m2（长6.4m宽5.6m），机房楼层高4.8m，吊顶后机房高约3.0m。机房西侧配套控制室一间，面积约为17.2m2，设备间一间，面积约6.3m2。医护走廊位于控制室南侧，污物间位于机房南侧缓冲区西侧，患者通道（缓冲区）位于机房南侧东部。机房各防护门均采用3mm厚铅当量的防护门，观察窗采用3mm铅当量的铅玻璃。 4.2 项目组成 项目组成见下表。 表1.1 项目组成表 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 射线装置机房，位于2号住院楼一层西北角导管室，用于安装1台血管造影机，有效使用面积为35.84m2。; 改造. 辅助工程; 配套控制室，用于射线装置控制，位于导管室西侧，面积约为17.2m2；西侧配套设备间一间，面积6.3m2。. 办公及生活设施; 医生办公室及生活设施等依托原科室用房。; 依托. 环保工程; 屏蔽措施; 射线装置机房须具备射线屏蔽功能。 南、西、北侧墙体采用50×30镀锌方钢骨架+3mm铅板，屏蔽能力为3.0mm铅当量；东侧墙体240mm实心砖+60mm厚硫酸钡水泥，屏蔽能力为5.4mm铅当量；屋顶在120mm混凝土基础上加装50×30镀锌方钢骨架+3mm铅板，屏蔽能力为4.6mm铅当量；地面为120mm厚混凝土+80mm厚硫酸钡水泥，屏蔽能力为5.6mm铅当量；西侧医护通道防护门、患者通道防护门均采用3mm厚铅当量的防护门；机房西侧观察窗使用3mm铅当量的铅玻璃。; 新建. 废气; 臭氧、氮氧化物经机房内空调净化排风系统排至室外。; 新建. 其他; 废水依托医院污水管道和污水处理系统处理；一般固废、医疗废物依托医院固废收集系统处置；办公、生活垃圾依托医院生活垃圾收集系统。; 依托. 4.3 主要设备配置及主要技术参数 血管造影机包括透视和摄影（拍片）两种模式，正常运行后预计每年工作量为700台手术，每台手术透视模式的最长出束时间为30分钟，摄影模式最长出束时间为1分钟。则射线装置主要技术参数见下表。 表1.2 设备配置及主要技术参数 名称; 位置; 型号; 数量; 最大管电压; 最大管电流; 年出束时间（h）; 单次最长时间. 透视; 摄影. 血管造影机; 2号住院楼一层西北角导管室; /; 1台; 150kV; 1250mA; 350; 11.7; 透视30min、摄影1min. 4.4 工作人员及工作制度 项目辐射工作人员利用现有导管室的11名辐射工作人员，其中DSA控制室操作技师2名，手术医师、护士9名。医师根据手术情况排班执行手术，技师在控制室控制血管造影机。 医院实行8小时单班工作制度，年工作300天，根据建设单位提供的资料，项目正常运行后，预计每年最大工作量为700台手术，每台手术配2名医师或护士，每位医师最大手术台数不超过最大手术台数的20%（即140台）。 4.5 环保投资情况 本次核技术利用项目总投资为850.0万元，其中项目环保投资为49.7万元，占总投资额的5.85%，环保投资明细见下表。 表1.3 辐射防护措施及环保投资一览表 项目; 具体措施; 投资 （万元）. 辐射安全和防护措施; 屏蔽措施; 导管室机房屏蔽措施，南、西、北侧墙体采用50×30镀锌方钢骨架+3mm铅板，屏蔽能力为3.0mm铅当量；东侧墙体为240mm实心砖+60mm厚硫酸钡水泥，屏蔽能力为5.4mm铅当量；屋顶在120mm混凝土基础上加装50×30镀锌方钢骨架+3mm铅板，屏蔽能力为4.6mm铅当量；地面为120mm厚混凝土+80mm厚硫酸钡水泥，屏蔽能力为5.6mm铅当量；西侧医护通道防护门、患者通道防护门均采用3mm厚铅当量的防护门；机房西侧观察窗使用3mm铅当量的铅玻璃。; 25.0. 安全措施; 机房设置门、灯联锁1套。; 0.5. 辐射工作场所外张贴电离辐射警示标志、安装工作指示灯1套。; 0.1. 控制室操作台设置1个紧急停机按钮。; 0.1. 机房内外设视频监控各1套。; 0.5. 通风设施; 设空调净化通风系统1套。; 5.0. 续表1.3 辐射防护措施及环保投资一览表 项目; 具体措施; 投资 （万元）. 人员和防护配备; 辐射防护与安全培训和考核; 利用现有的辐射工作人员。; /. 个人防护用品; 铅橡胶衣5件、铅橡胶颈套5套、铅橡胶帽子5顶、铅防护眼镜5副、铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾1件、铅橡胶颈套1套、铅橡胶帽子1顶、铅防护吊帘1件（设备自带）、床侧防护帘1件（设备自带）、移动铅防护屏风1个。; 3.0. 个人剂量监测; 配置2台个人剂量报警仪，每位辐射工作人员须配备1台热释光个人剂量计，建议手术医师、护士采用双剂量计（铅衣外锁骨对应的领口位置和铅衣内左胸前各佩戴1台），另配备1台腕部剂量计，共配备20台热释光个人剂量计和9台腕部剂量计。个人剂量计和腕部剂量计定期送检（最长不应超过1个季度）。; 1.5. 监测仪器; 监测仪器; 利用现有的便携式X-γ辐射剂量仪。; /. 辐射 管理; 辐射监测; 日常自主检测及委托有资质单位监测。; 1.0. 环保手续; 环境影响评价及竣工环境保护验收。; 13.0. 日常管理; 日常档案管理、年度评估报告上报等。; /. 辐射安全管理制度; 根据核技术利用情况，完善辐射安全管理制度等。; /. 合计; 49.7. |

表2 放射源

| 序号 | 核素 名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Co-57 | （7.4E+08）×1 | Ⅴ类 | 使用 | ECT校正 | 医技楼地下一层核医学科ECT室 | 储源库保险柜铅罐内，位于门诊楼地下一层 | 2016.6.17 备案 2019.3.6自主验收 |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作 方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99mTc | 液体 | 使用 | 1.48×1010 | 1.48×108 | 2.78×1012 | 诊断 | 注射 | 医技楼地下一层核医学科发生器室 | 源库 | 环评批复：晋环函 [2013]1307号 2019.3.6自主验收 |

表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大 能量（MeV） | 剂量率（cGy/min） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）医用X射线机

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H5000C血管造影X射线机 | Ⅱ | 1 | MonoPlane Cardiac H5000C | 125 | 1000 | 血管造影 | 1号住院楼2层Ⅰ号导管室 | 环评批复：晋环函 [2011]1987号； 验收批复：晋环函 [2012]1585号。 |
| 2 | 数字平板心血管专用造影系统 | Ⅱ | 1 | Allura Xper FD10 | 125 | 1250 | 血管造影 | 1号住院楼2层Ⅱ号导管室 |  |

续（二）医用X射线机

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 血管造影X射线系统 | Ⅱ | 1 | Allura Xper FD20 | 125 | 1250 | 血管造影 | 1号住院楼2层Ⅲ号导管室 | 环评批复：晋环函 [2011]1987号； 验收批复：晋环函 [2012]1585号。 |
| 4 | 全数字平板心血管造影系统 | Ⅱ | 1 | Artise zee ceiling | 125 | 1000 | 血管造影 | 1号住院楼2层Ⅳ号导管室 | 环评批复：晋环函 [2013]1307号； 验收批复：晋环函 [2015]1591号。 |
| 5 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | Ⅲ | 1 | Discovery CT750HD | 150 | 1000 | 医用X射线计算机断层扫描 | 医技楼一层CT1室 | 环评批复：晋环函 [2013]1307号； 验收批复：晋环函 [2015]1591号。 |
| 6 | 移动X线机 | Ⅲ | 1 | Mobi Lett mira | 133 | 450 | 诊断 | 医技楼一层放射科 |  |
| 7 | 医用X线摄影系统（DR） | Ⅲ | 1 | Digital Diagnost | 150 | 1000 | 诊断 | 医技楼一层放射科DR1室 |  |
| 8 | 全身X射线计算机断层扫描装置（64排） | Ⅲ | 1 | LightSpeed VCT | 140 | 800 | 医用X射线计算机断层扫描 | 医技楼一层CT2室 | 环评批复：晋环函 [2011]1987号； 验收批复：晋环函 [2012]1585号。 |
| 9 | 移动X光机 （报废） | Ⅲ | 1 | Multimobil2.5 | 133 | 63 | 诊断 | 医技楼一层放射科 |  |
| 10 | X射线诊断系统 | Ⅲ | 1 | Ysio | 150 | 1000 | 诊断 | 医技楼一层放射科DR2室 | 环评批复：晋环审批函 [2017]259号；2019年3月自主验收。 |
| 11 | 血管造影机 | Ⅱ | 1 | Artise zee Ⅲceiling | 125 | 1000 | 血管造影 | 门急诊综合楼2层Ⅴ号导管室 | 环评批复：晋环审批函 [2017]259号； 2018年11月自主验收。 |

续（二）医用X射线机

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 血管造影机 | Ⅱ | 1 | UNIQ FD10 | 125 | 1000 | 血管造影 | 1号住院楼2层Ⅵ号导管室 | 环评批复：并环辐许 [2019]0098号 2019年3月自主验收。 |
| 13 | 血管造影机 | Ⅱ | 1 | UNIQ FD10 | 125 | 1000 | 血管造影 | 1号住院楼2层Ⅶ号导管室 |  |
| 14 | 血管造影机 | Ⅱ | 1 | Azurion 7 M12 | 125 | 1000 | 血管造影 | 1号住院楼2层Ⅷ号导管室 | 环评批复：并环辐许 [2019]0098号； 2020年9月自主验收。 |
| 15 | 血管造影机 | Ⅱ | 1 | Azurion 7 M12 | 125 | 1000 | 血管造影 | 1号住院楼2层Ⅸ号导管室 |  |
| 16 | 血管造影机 | Ⅱ | 1 | UNIQ FD20 | 125 | 1000 | 血管造影 | 医技楼1层Ⅹ号导管室 |  |
| 17 | 骨密度仪 | Ⅲ | 1 | Prodigy Advance | 76 | 3 | 诊断 | 门急诊综合楼十一层 骨密度仪室 | 环评批复：并环辐许[2019]0098号；2019年3月自主验收。 |
| 18 | 医用X射线摄影系统（DR） | Ⅲ | 1 | Ysio Max | 150 | 1000 | 诊断 | 门急诊综合楼十一层 DR机房 | 环评批复：晋环审批函 [2017]259号；2019年3月自主验收。 |
| 19 | 移动CT（头部） | Ⅲ | 1 | NL3000 | 140 | 7 | 医用X射线计算机断层扫描 | 门急诊大楼三层卒中中心：综合重症监护室 | 备案号：202014010900000088 |
| 20 | 牙科X射线机 | Ⅲ | 1 | HELIODENTN PLUS D3507 | 70 | 7 | 口腔X射线装置 | 门急诊大楼八层口内室 | 备案号：201914010900001131 |
| 21 | X射线计算机体层摄影设备 | Ⅲ | 1 | Revolution ACE | 140 | 600 | 医用X射线计算机断层扫描 | 医技楼一层CT3室 | 备案号：202014010900000051 |

续（二）医用X射线机

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | X射线计算机体层摄影设备 | Ⅲ | 1 | SOMATOM Force | 150 | 2600 | 医用X射线计算机断层扫描 | 医技楼一层CT4室 | 备案号：202114010900000046 |
| 23 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | Ⅲ | 1 | NewTom VGi | 110 | 20 | 诊断 | 门急诊大楼八层口腔CT室 | 备案号：201914010900001131 |
| 24 | CT机 | Ⅲ | 1 | SOMATOM Force | 150 | 2600 | 诊断 | 医技楼一层 双源CT室 | 备案号：202114010900000004 |
| 25 | 血管造影机 | Ⅱ | 1 | NeuAngio 30C | 150 | 1250 | 血管造影 | 2号住院楼1层导管室 | 本次评价内容 |

（三）中子发生器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作 场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排 放量/kg | 年排放 总量/kg | 排放口 浓度 | 暂存 情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧、氮氧化物 | 气态 | / | / | 微量 | 微量 | 微量 | / | 直接进入大气 |
| 生活 污水 | 液态 | / | / | 373.3 | 4480 | / | / | 市政污水管网 |
| 生活 垃圾 | 固体 | / | / | 29.2 | 350 | / | 垃圾暂存点 | 环卫部门统一清运 |
| 净化通风系统废过滤棉 | 固体 | / | / | 8.3 | 100 | / | 一般固废暂存点 | 交回收单位综合利用 |
| 棉签、纱布等医疗废物 | 固态 | / | / | 8.3 | 100 | / | 医疗废物暂存间 | 交有资质单位处置 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，气态为mg/m3；年排放总量用kg，月排放量单位用kg。

含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

表6 评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月）； （4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2019年3月2日）； （5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第20号修改，2021年1月4日实施）； （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号，2011年5月1日起实施）； （7）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理报告制度的通知》（原国家环保总局，环发[2006]145号，2006年9月26日）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）； （9）《山西省环境保护条例》（2017年3月1日起施行）； （10）《<山西省环境保护条例＞实施办法》（2020年3月15日起施行）； （11）《山西省辐射事故应急预案》（晋政办发[2021]23号）； （12）《太原市辐射事故应急预案》。 |
| --- | --- |

续表6 评价依据

| 技术 标准 | （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （2）《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）； （3）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； （4）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）； （5）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）； （6）《辐射环境保护管理导则 核技术利用项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）； （7）《射线装置分类》（环保部令2017第66号）； （8）《医用血管造影X射线机专用技术条件》（YY/T 0740-2009）； （9）《电离辐射监测质量保证通用要求》（GB8999-2021）。 |
| --- | --- |
| 其他 | （1）委托合同； （2）医院提供的设计资料。 |

表7 保护目标与评价标准

7.1 评价范围 根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016），射线装置应用项目的评价范围为射线装置工作场所实体屏蔽物边界外50m范围。 项目评价范围为：导管室屏蔽墙体外50m的范围。 智慧源 幼儿园 宿舍 停车场 2号住院楼 山西建工项目部 医疗废物暂存间 图例 导管室 评价范围 20m 图7.1 导管室评价范围示意图 7.2 保护目标 导管室东侧为快餐店，快餐店东侧为2号住院楼一层大厅，机房南侧为患者通道、污物间及医护人员更衣室，机房西侧为DSA机房控制室和DSA设备间，机房北侧为室外停车场。导管室为所在楼栋的一层，下方地下一层为医院档案室，上方为病房。周边示意图见图10.1。 导管室所在的2号住院楼北侧为室外停车场，西侧为内部道路及临时宿舍，宿舍西侧为智慧源幼儿园和山西建工项目部，南侧为医院内部空地及山西建工项目部，东侧为医院内部道路，故项目环境保护目标为医院从事血管造影机操作的职业人员及邻近机房的其它公众人员，其中职业人员为在操作室工作的辐射工作人员，公众包括机房相邻的其它科室工作人员、快餐店工作及就餐人员、就诊病人及家属等。其他场所由于距离衰减及建筑墙体阻隔等不会造成电离影响。本项目主要环境 要保护目标具体见表7.1所示。 表7.1 导管室主要环境保护目标一览表 序号; 场所; 方位; 相邻场所及距离（m）; 保护目标; 人口（人）. 1; 导管室; 东侧; 0~8m，快餐店; 公众人员; 5. 2; 南侧; 0~1m，医护人员更衣室; 职业人员; 2. 3; 西侧; 0-3.5m，控制室; 职业人员; 2. 4; 机房上方; 3.5m，病房; 公众人员; 6. 5; 机房下方; 3.0m，档案室; 公众人员; 1. 备注：由于机房影响范围主要为机房相邻场所，其它场所由于距离衰减及建筑阻隔等不会造成电离影响，故环境保护目标中公众主要关注导管室各侧邻近场所活动人员。

7.3 评价标准 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020），并按照辐射防护最优化原则，血管造影机职业人员有效剂量约束值及周围剂量当量率控制目标值如下： - 周围剂量当量率控制目标值 机房屏蔽墙外、机房顶、机房底、防护门、观察窗外0.3m处的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。 （2）职业照射 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： ①由审管部门决定的连续5年的平均有效剂量，20mSv； ②任何一年中的有效剂量，50mSv。 （3）公众照射 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，1mSv； ②特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。 （4）年剂量约束值 剂量约束值通常应在公众照射剂量值10%~30%（0.1mSv/a~0.3mSv/a）的范围之内。 结合本项目的实际情况，提出本项目剂量约束值如下： ①对治疗医师，本项目取5mSv/a作为剂量约束值，其余辐射工作人员有效剂量约束值取2mSv/a。治疗医师腕部当量有效剂量建议约束值为200mSv/a。 ②对公众中关键人群组的成员，本项目取十分之一，即0.1mSv/a作为剂量约束值。

表8 环境质量和辐射现状

8.1 项目地理位置 山西省心血管病医院位于太原市万柏林区漪汾街18号。本次拟用的1台血管造影机位于2号住院楼一层西北角导管室。医院地理位置图见附图1。 8.2 评价区辐射环境质量现状监测 为了解导管室及周边的辐射环境质量，医院委托杭州旭辐检测技术有限公司于2021年12月15日对本次环评对象所在场所及周围环境γ辐射剂量率进行了监测。 8.2.1 监测内容 评价区内环境γ辐射剂量率。 8.2.2 监测仪器 监测使用仪器见下表。 表8.1 监测仪器有效期 监测仪器名称; 型号; 技术指标; 检定证书号; 有效期. 环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪; JC-5000; 能量响应：48KeV～3MeV≤±30%（相对于137Cs） 量程：1nGy/h～200μGy/h，1nSv/h～200μSv/h; 2021H21-10-3324684001 上海市计量测试技术研究院; 2021年5月31日-2022年5月30日. 8.2.3 监测布点 导管室及周边场所。 监测布点详见附件3现状检测报告中检测点位图。 8.2.4 监测方法 环境γ辐射剂量率监测方法按《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）进行。 8.2.5 质量保证措施 （1）使用的仪器经校准，确保监测数据的准确、可靠。 （2）严格按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录，专人负责质量保证及核查检查工作。 （3）监测数据处理按《辐射环境监测技术规范》要求进行。 8.2.6 数据处理 # 监测数据处理按照《辐射环境监测技术规范》进行，每个监测点读取10个数据，取其算术平均值，并用仪器刻度因子进行修正以后，作为该点的监测数据。 8.3 辐射环境质量现状 机房周围辐射环境监测结果见表8.2。 表8.2 导管室评价范围内环境γ辐射剂量率监测结果（单位：nGy/h） 序号; 检测点位描述; 检测结果（nGy/h）. 1; 拟设DSA机房中央. 2; 拟设DSA机房下方档案室. 3; 拟设DSA机房上方病房. 4; 拟设DSA机房西侧控制室操作位. 5; 拟设DSA机房南侧走廊. 6; 拟设DSA机房东侧快餐店. 7; 拟设DSA机房北侧室外停车场. 8; 拟设DSA机房东侧3m处走廊. 9; 拟设DSA机房东侧5m处走廊. 10; 拟设DSA机房东侧10m处走廊. 11; 拟设DSA机房东侧15m处走廊. 12; 拟设DSA机房东侧30m处走廊. 13; 拟设DSA机房东侧40m处走廊. 14; 拟设DSA机房东侧50m处走廊. 15; 拟设DSA机房西侧40m处宿舍. 备注：检测结果已扣除宇宙射线的响应。

表9 项目工程分析与源项

9.1 工艺设备和工艺分析 （1）设备工作原理 医院拟用的血管造影机为数字减影血管造影机（DSA）。血管造影是利用计算机处理数字化的影像信息，以消除骨骼和软组织影像，使血管清晰显示的技术。本项目血管造影主要采用时间减影法，即将造影剂未达到欲检部位前摄取的底片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。 （2）设备组成及技术参数 ①设备组成 DSA设备结构组成示意图如图9.1所示。 图9.1 DSA设备组成示意图 备注：（1）带有C臂、X线球管装置以及FD的支架；（2）检查床；（3）带有LCD显示器和数据显示器的显示器天花板悬吊系统；（4）用于射线触发的脚闸；（5）用于控制支架、检查床以及成像系统的控制台。 数字减影血管造影机（DSA）为采用X射线进行成像的技术设备，由X射线管和高压电源组 成，X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成，阴极主要是钨制灯丝，它装在聚焦杯中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击，靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成，高电压加在X射线管的两级之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子达到靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。 其典型X射线管的结构详见图9.2。 图9.2 典型X射线管结构图 ②技术参数 本项目DSA设备最大管电压150kV、最大管电流1250mA。 实际运行中血管造影设备具有自动调强功能。摄影时如果受检者体型偏瘦，功率自动降低，如果受检者体型较胖，功率自动增强，为防止球管烧毁并延长使用寿命，实际使用中，管电压和功率通常有余量，DSA设备管电压控制在90kV以下，功率控制在70kW以下。 （3）工作方式及工艺操作流程 介入治疗是利用现代高科技手段进行的一种微创性治疗，医生在血管造影机医学影像学设备的引导下，利用特殊的穿刺针、导管、导丝、支架和栓塞剂等器械代替传统的手术刀，对疾病进行诊断和局部治疗。诊断时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X射线透视下将导管送达上腔静脉，顺序取血测定静、动脉，并留X射线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。 血管造影机在进行曝光时分摄影（拍片)和透视两种情况： 摄影（拍片）：操作人员采取隔室操作的方式（即操作技师在控制室内对病人进行曝光），医生通过铅玻璃观察窗观察机房中病人情况，并通过对讲系统与病人交流。 透视：病人需要进行介入治疗时，为更清楚的了解病人情况时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时操作医师位于铅屏风后身着铅服、铅眼镜在DSA机房内对病人进行直接的介入手术操作。 隔室操作时间较短，所占比例较小，而同室操作时间占整台手术出束时间比例较大，并且同室操作对医生等职业人员的影响更大，是本次评价关注的重点。 本项目工艺流程及产污环节见图9.3所示。 图9.3 操作流程及产污环节图

9.2 污染源项描述 9.2.1 施工期污染工序及产污情况 施工活动主要为拟用设备所在机房的屏蔽施工和室内装修，主要的污染物有：噪声、扬尘、废水、固体废物等。 （1）噪声 施工期施工内容主要在室内进行，施工噪声主要为机房屏蔽施工、室内装修等过程产生的装修设备噪声，这些噪声源噪声值在75～90dB(A)之间。 （2）扬尘 施工活动对环境空气的主要影响表现为粉尘。机房的屏蔽施工和装修等施工过程中，材料的搬运、刮家、打磨及场地清理过程中将会产生一定的粉尘污染。 （3）废水 主要为施工人员产生的少量生活污水，生活污水经医院排污水管道排至医院污水处理站处理后排入市政污水管道，对周围环境影响较小。 （4）固体废物 主要为建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工人员生活垃圾由环卫部门统一处置，建筑垃圾送环卫部门指定的建筑垃圾堆放场处置。 9.2.2 营运期污染工序及产污情况 1、放射性污染 医院拟用DSA最大管电压为150kV，最大管电流为1250mA，其主要用作血管造影检查及配合介入治疗，由于在荧光影像与视频影像之间有影像增强器，从而降低了造影所需的X射线能量，再加上一次血管造影检查需要时间很短，因此血管造影检查的辐射影响较小。而介入放射需要长时间的透视和大量的摄影，对病人和医务人员有一定的附加辐射剂量。 血管造影机产生的X射线是随机器的开、关而产生和消失，只有在开机并处于出束状态时才会发出X射线，对周围产生辐射影响。X射线机不出束时，不会产生X射线，对周围环境无影响。因此，在开机出束期间，X射线是主要污染因子，污染途径为外照射。 2、其他污染 ①工作人员和部分病人产生的生活污水和生活垃圾。 ②血管造影机工作时，空气在X射线作用下将电离产生少量的臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物通过空调净化通风系统排风装置排出机房，换气次数3次/小时，臭氧半衰期为22~25min，常温下可自行分解为氧气，对周围环境影响较小。 ③手术过程中产生的少量棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物委托有资质单位进行处置。净化通风系统产生的废过滤棉暂存于一般固废暂存点，交废物回收单位综合利用。生活垃圾交环卫部门统一清运。 ④本项目噪声主要为通风设备等运行时产生的噪声，所有设备均选用低噪声设备，且均安装于室内，通过墙体隔声及距离衰减后，运行期间对周围环境影响较小。

表10 辐射安全与防护

10.1 项目安全设施 10.1.1 已实施的污染防治措施 （1）机房平面布局 医院拟用1台血管造影机，拟安装于2号住院楼一层西北角导管室（DSA机房）。 导管室东侧为快餐店，快餐店东侧为2号住院楼一层大厅，机房南侧为患者通道、污物间及医护人员更衣室，机房西侧为DSA机房控制室和DSA设备间，机房北侧为室外停车场。导管室为所在楼栋的一层，下方地下一层为医院档案室，上方为病房。 机房平面布置见下图。 设备间 导管室 DSA控制室 图10.1 导管室平面布置示意图 （2）机房面积大小及与标准相符性分析见表10.1。 表10.1 DSA房面积相符性表 机房; 机房内东西长（m）; 机房内南北长（m）; 机房高（m）; 机房面积（m2）; 标准要求; 符合性分析. DSA机房; 6.4; 5.6; 4.8; 35.84; 面积要求20m2 机房最小单边长3.5m; 符合. （3）机房周围环境及屏蔽情况表见表10.2。 根据建设单位提供的设计资料，导管室周围环境及屏蔽情况表见表10.2。 表10.2 导管室周围环境及屏蔽情况表 机房; 屏蔽墙; 相邻场所; 屏蔽层厚度; 屏蔽材料; 屏蔽材料铅当量; 屏蔽要求; 射线情况. 导管室; 东墙; 快餐店; 240mm实心砖+60mm厚硫酸钡水泥; 实心砖+硫酸钡水泥; 5.4mm; C形臂X射线设备机房有用线束方向和非有用线束方向均为2mm铅当量; 散射. 南墙; 患者通道、污物间及医护人员更衣室; 3mm铅板; 铅板; 3.0mm; 散射. 西墙; 控制室和DSA设备间; 3mm铅板; 铅板; 3.0mm; 散射. 北墙; 室外停车场; 3mm铅板; 铅板; 3.0mm; 散射. 楼上; 病房; 120mm混凝土+ 3mm铅板; 混凝土+铅板; 4.6mm; 散射. 楼下; 档案室; 120mm混凝土+ 80mm硫酸钡水泥; 混凝土+硫酸钡水泥; 5.6mm; 散射. 西侧医护通道防护门; 控制室; 3mm铅当量; 铅板; 3.0mm; 散射. 南侧患者通道防护门; 患者通道; 3mm铅当量; 铅板; 3.0mm; 散射. 观察窗; 控制室; 3mm铅当量; 铅玻璃; 3.0mm; 散射. 备注：混凝土的密度为2.35g/cm3，实心砖的密度为1.65g/cm3，铅的密度为11.3g/cm3，重晶石（BaSO4）密度4.3g/cm3。. 10.1.2 设备固有安全设施 医院拟用的血管造影机设备，仪器本身带有多种固有安全防护措施： （1）装有可调限束装置，使装置发射的线束宽度尽量减小，以减小泄漏辐射。 （2）采用栅控技术：在每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用。 （3）采用光谱过滤技术：在X射线管头或影响增强器的窗口处放置合适过滤板，以多消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备提供适应设备不同应用时可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和过滤板。影响增强器前面可酌情配置各种规格的滤线栅，以减少散射影响。 （4）采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视，改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。 （5）采用图像冻结技术：每次透视的最好一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称之为图像冻结。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，减少不必要的照射。 （6）血管造影机配置用于射线触发的脚闸；当踩下脚闸时可以控制射线开关。血管造影机用于控制支架、检查床以及成像系统的控制台上配备紧急关闭按钮，使用紧急关闭按钮，系统可以在紧急情况下断电。 10.1.3 需完善的污染防治措施 （1）辐射防护分区 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，医院应将血管造影机辐射工作场所划分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。 控制区：把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。 监督区：这种区域未被确定为控制区，通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。 本项目辐射防护分区如下： 控制区：导管室。 监督区：导管室西侧控制室、南侧医护人员更衣室、污物间、患者通道。辐射防护分区图见图10.2 （2）场所设施 1）警示标志：机房防护门上应设置工作指示灯及电离辐射标志牌和电离辐射警告标语。 2）安全联锁：机房门应采取电动门，机房门外工作状态指示灯的供电线路与X射线机低压供电线路连接，当设备工作时，指示灯亮。 3）监视对讲系统：血管造影机操作室设观察窗和语音对讲系统，便于操作人员实时监控及沟通。 4）通风换气设施：导管室拟设空调净化通风换气系统，根据医院提供的资料，导管室的换气次数为3次/小时，由于机房透风性较差，因此，送排风量基本一致，在采取上述措施后，可有效防止机房空气中臭氧和氮氧化物等气体累积。 5）安装电源总开关，总开关可以切断整个系统的电源（电源断电）。 设备间 导管室 DSA控制室 控制区 监督区 图10.2 DSA机房控制区和监督区示意图 （3）管理措施 1）机房不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物。 2）指示灯与防护门的联锁装置应经常维护、检修，确保门、灯正常运行。 3）除存在临床不可接受的情况外，图像采集时工作人员应尽量不在机房内停留。 4）手术医师应穿戴好防护用品，认真佩戴热释光个人剂量计和腕部剂量计，严格按照操作规程进行操作，严防超剂量事故发生。 5）曝光时，工作人员应做好自身防护，合理选择站立位置，并保证曝光时能观察到患者和受检者的姿态。 （4）监测设备 1）利用现有的便携式辐射监测仪器、配置2台个人剂量报警仪。 2）应为每位辐射工作人员配备1台热释光个人剂量计，建议手术医师采用双剂量计（铅衣外锁骨对应的领口位置和铅衣内左胸前各佩戴1台），另配备1台腕部剂量计，共配备20台热释光个人剂量计和9台腕部剂量计。 （5）防护用品 医院拟为医护人员及患者配置相应的防护用品。配置要求见下表。 表10.3 导管室个人防护用品和辅助防护设施配置清单 场所; 工作人员; 患者和受检者. 个人防护用品; 辅助防护设施; 个人防护用品. 导管室; 铅橡胶衣5件、铅橡胶颈套5套、铅橡胶帽子5顶、铅防护眼镜5副; 铅防护吊帘1件（设备自带）、床侧防护帘1件（设备自带）、移动铅防护屏风1个; 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾1件、铅橡胶颈套1套、铅橡胶帽子1顶. 备注：除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.25mmPb，介入手套铅当量应不小于0.025mmPb，甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5mmPb，移动铅屏风铅当量应不小于2mmPb。具体配置的设计、材料和使用的一般要求参照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录F。 10.2 三废的治理 血管造影机开机时利用射线进行显影、检查和拍片诊断，产生的X射线会对周围环境造成影响，但是这种X射线是随机器的开机、关机而产生和消失的，因此在开机时X射线是污染环境的主要因子。 血管造影机在工作时没有放射性废水和固体废物的产生。 项目辐射工作人员为医院原医务人员，共11人，病人以手术台数700台即700人计，医务人员不新增生活垃圾，病人每人每天产生的生活垃圾以0.5kg/人·d计，则项目产生生活垃圾0.35t/a，交环卫部门统一清运。 项目辐射工作人员为医院原医务人员，医务人员不新增生活污水。病人用水参照《山西省用水定额》(DB14/T1049.3)第三部分门诊部、诊疗室用水定额按8L/（人·次），则病人用水5.6m3/a。项目排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为4.48m3/a，经污水管网排入院内污水处理站处理后排入市政污水管网。 血管造影机运行时输出X射线功率低，剂量小，产生极少量的臭氧和氮氧化物，环评要求机房设置空调净化通风系统，主要用于室内换气，换气次数为3次/小时，可有效防止机房空气中臭氧和氮氧化物等气体累积，由于产生量很小，不会对环境带来影响。 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，根据医院提供的资料，每台手术产生的棉签、纱布、手套等医疗废物量约为0.5kg，则医疗废物产生量约为0.35t/a，手术结束后集中收集，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位进行处置。净化通风系统产生的废过滤棉约为0.1t/a，暂存于一般固废暂存点，交废物回收单位综合利用。 本项目导管室南侧设置了污物间，手术过程中产生的棉签、纱布、手套等医疗废物先收集于机房内的医疗废物储存桶内，再在污物间内暂存，最后运送至医院医疗废物暂存间暂存。 本项目噪声主要为通风设备等运行时产生的噪声，所有设备均选用低噪声设备，且均安装于室内，通过墙体隔声及距离衰减后，运行期间对周围环境影响较小。

表11 环境影响分析

11.1 建设阶段对环境的影响 施工期主要为机房墙体施工、房屋装修，主要的污染物有：噪声、扬尘、废水、固体废物等。 11.1.1 废气 施工期大气污染物主要来源于室内装修的施工扬尘。所有施工均在已有建筑内进行，仅为局部结构改造、辐射防护施工及设备安装，工程量小、工期短，施工粉尘产生量很小，再加上现有建筑墙体阻隔，对周围环境影响可忽略。 11.1.2 噪声 本项目施工涉及室内装修、设备安装等，噪声主要来自室内不同作业的机械产生的噪声和振动。 所有施工均在已有建筑内进行，仅为局部结构改造、辐射防护施工及设备安装，工程量小、工期短，所用设备均为低噪声设备，再加上现有建筑墙体阻隔，对周围环境影响较小。 施工期声环境污染防护措施：在施工过程中要合理安排施工时间，晚10：00以后至次日早晨6：00禁止使用产生噪声的机械设备，尽量减少夜间扰民问题。 11.1.3 废水 本项目施工废水主要为施工人员生活污水，生活污水经医院污水管道排至医院废水处理站处理后排入市政污水管道，对周围环境影响较小。 11.1.4 固体废物 施工过程可产生两类固体废物：第一类是生活垃圾，由施工人员日常生活产生，集中收集后处理；第二类是建筑垃圾，包括废弃的各类建筑装修材料、施工过程中产生的砖瓦石块、渣土、废弃的水泥、砂浆和涂料等等，建筑垃圾也应定点存放集中处置。此外，施工期固体废物若处置不当，乱堆乱放，也会给环境景观带来极大的负面影响。 环评要求项目将施工过程中产生的建筑垃圾倾倒时必须到环卫部门指定的弃渣场，不得随意倾倒。 11.2 运行阶段对环境的影响 11.2.1 机房面积 本次拟用血管造影机所在机房平面布置及屏蔽情况与标准比对分析，标准符合性分析如下： 表11.1 机房面积大小符合性 项目 标准; 最小单边长度; 最小有效面积. （单管头X射线设备） 标准要求; 3.5m; 20m2. 本项目情况; DSA机房：6.4m; DSA机房：35.84m2. 符合性分析; 符合; 符合. 11.2.2 机房屏蔽效果核实 按照GBZ130-2020要求，机房屏蔽效果核实详见下表。 表11.2 机房屏蔽情况符合性分析 设备所在场所; DSA机房屏蔽情况; 标准; 符合性. DSA机房; 墙体防护：南、西、北侧墙体采用50×30镀锌方钢骨架+3mm铅板，屏蔽能力为3.0mm铅当量；东侧墙体240mm实心砖+60mm厚硫酸钡水泥，屏蔽能力为5.4mm铅当量。; C形臂X射线设备机房有用线束方向和非有用线束方向均为2mm铅当量; 满足. 房顶及地面防护：屋顶在120mm混凝土基础上加装50×30镀锌方钢骨架+3mm铅板，屏蔽能力为4.6mm铅当量；地面为120mm厚混凝土+80mm厚硫酸钡水泥，屏蔽能力为5.6mm铅当量。; 满足. 西侧医护通道防护门、南侧患者通道防护门均采用3mm厚铅当量的防护门。; 满足. 观察窗：3mm铅当量的铅玻璃。; 满足. 由上表分析可以看出，本次环评的血管造影机所在的机房屏蔽情况与GBZ130-2020中C形臂X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求比对可知，机房可以满足屏蔽防护铅当量厚度要求，即机房墙外的周围剂量率能满足小于2.5μSv/h的限值要求。 11.2.3 辐射剂量率预测 运营期的主要环境问题是设备运行时产生的X射线污染，可能会对工作人员和公众的身体健康造成影响。根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020），考虑DSA图像增强器对X射线主束有屏蔽作用，DSA屏蔽估算时不考虑主束照射，只需考虑次级辐射的屏蔽设计，因此，本次评价主要对运行时泄漏辐射与散射辐射对周围环境的影响进行分析。 11.2.3.1 估算模式 （1）泄漏辐射 关注点处的泄漏辐射剂量率计算公式如下： …………………………………........……… （公式11-1） 式中： H泄漏—关注点处的泄漏辐射剂量率，μGy/h； f—泄漏射线比率，取0.1%； H0—距靶点1m处的最大剂量率，μGy/h； R—靶点至关注点的距离，m； B—屏蔽透射因子； 按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录C 中给出的公式计算。 ………………………………………… （公式11-2） 式中： B—给定铅厚度的屏蔽透射因子； X—铅厚度； α、β、γ—铅对不同管电压X 射线辐射衰减的有关的三个拟合参数（根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录C表C.2取值）。根据血管造影机的不同工况，选取相应的参数见下表。 表11.3 铅对90kV管电压X射线辐射衰减的有关的三个拟合参数 管电压; 铅. α; β; γ. 90kV; 3.067; 18.83; 0.7726. （2）散射辐射 关注点处的散射辐射剂量率下式计算。 ……………………………………… （公式11-3） 式中： H散射—关注点处的散射剂量率，μGy/h； H0—距靶点1m 处的最大剂量率，μGy/h； α—患者对X射线的散射比，90kV射线取0.0013（90°散射，相对于400cm2散射面积）； S—散射面积，取典型值100cm2； d0—源与患者的距离，取0.3m； dS—患者与关注点的距离，m； B—屏蔽透射因子，按式（11-2）计算。 11.2.3.2 周围剂量率 手术中设备运行分透视和摄影（采集）两种模式。由于血管造影机配备剂量检测系统，能根据患者条件等差异，自动调节曝光参数和X射线出射剂量。摄影时，如果受检者体型偏瘦，功率自动降低，如果受检者体型较胖，功率自动增强。为了防止球管烧毁并延长使用寿命，实际使用时，管电压和功率通常留有约30%的裕量，即管电压控制在90kV以下。本项目血管造影机运行中的透视或摄影工作参数见下表。 表11.4 设备运行典型工况 设备名称; 工作状态; 管电压（kV）; 管电流（mA）. 血管造影机; 透视; 90; 10. 摄影; 90; 500. 根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录E诊断参考水平，表E.4典型成年受检者X射线透射的诊断参考水平，有影像增强并有自动亮度控制系统的X射线设备（介入放射学中使用）入射体表剂量率不超过100mGy/min，《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）5.8.3规定，X射线设备应配备能阻止使用焦皮距小于20 cm的装置，则最小焦皮距SID为20cm。据此可保守计算出透视工况下，距离靶点1米处最大空气比释动能率H0为0.24Gy/h。在摄影工况下，管电流约为透视工况的50倍，最大输出剂量率为12Gy/h。 本项目理论预测保守取距离设备靶点1米处的最大空气比释动能率作为预测源强，在透视状态下血管造影机距离靶点1米处最大空气比释动能率H0取0.24Gy/h，摄影状态下H0取12Gy/h。 11.2.3.3 机房周围剂量率估算 本评价分别对摄影、透视两种工况下机房周围的贯穿辐射水平进行了预测。 DSA机房周围预测点位见图11.1所示。 7 导管室 6 1 5 DSA控制室 4 3 2 图11.1 DSA机房周围预测点位示意图 病房 8 DSA机房 档案室 9 图11.2 DSA机房竖向预测点位示意图 在摄影、透视工况下血管造影机房周围计算结果分别见表11.5、11.6所示。 表11.5 机房周围剂量当量率估算（摄影工况） 序号; 计算点位; 场所名称; 等效 屏蔽厚度; 透射因子（B）; 距离（m）; 剂量率（μGy/h）; 剂量率 （μGy/h）. 漏射; 散射. 1; 东墙外30cm处; 快餐店; 5.4mmPb; 5.04E-09; 3.4; 5.23E-06; 1.89E-05; 0.000024. 2; 南侧患者通道防护门; 患者通道; 3.0mmPb; 7.93E-06; 3.7; 6.96E-03; 2.51E-02; 0.032. 3; 南墙外30cm处; 更衣室; 3.0mmPb; 7.93E-06; 3.7; 6.96E-03; 2.51E-02; 0.032. 4; 西侧医护通道防护门; 控制室; 3.0mmPb; 7.93E-06; 5.6; 3.04E-03; 1.10E-02; 0.014. 5; 西墙外30cm处; 控制室; 3.0mmPb; 7.93E-06; 5.4; 3.27E-03; 1.18E-02; 0.015. 6; 西侧观察窗外30cm处; 控制室; 3.0mmPb; 7.93E-06; 5.2; 3.52E-03; 1.27E-02; 0.016. 7; 北墙外30cm处; 室外停车场; 3.0mmPb; 7.93E-06; 4.1; 5.66E-03; 2.05E-02; 0.026. 8; 楼上地面30cm处; 病房; 4.6mmPb; 5.86E-08; 4.5; 3.47E-05; 1.25E-04; 0.00016. 9; 楼下距地面1.7m处; 档案室; 5.6mmPb; 2.73E-09; 3.9; 2.15E-06; 7.77E-06; 0.00001. 表11.6 机房周围剂量当量率估算（透视工况） 序号; 计算点位; 场所名称; 等效 屏蔽厚度; 透射因子（B）; 距离（m）; 剂量率（μGy/h）; 剂量率 （μGy/h）. 漏射; 散射. 1; 东墙外30cm处; 快餐店; 5.4mmPb; 5.04E-09; 3.4; 1.05E-07; 3.78E-07; 4.82E-07. 2; 南侧患者通道防护门; 患者通道; 3.0mmPb; 7.93E-06; 3.7; 1.39E-04; 5.02E-04; 6.41E-04. 3; 南墙外30cm处; 更衣室; 3.0mmPb; 7.93E-06; 3.7; 1.39E-04; 5.02E-04; 6.41E-04. 4; 西侧医护通道防护门; 控制室; 3.0mmPb; 7.93E-06; 5.6; 6.07E-05; 2.19E-04; 2.80E-04. 5; 西墙外30cm处; 控制室; 3.0mmPb; 7.93E-06; 5.4; 6.53E-05; 2.36E-04; 3.01E-04. 6; 西侧观察窗外30cm处; 控制室; 3.0mmPb; 7.93E-06; 5.2; 7.04E-05; 2.54E-04; 3.25E-04. 7; 北墙外30cm处; 室外停车场; 3.0mmPb; 7.93E-06; 4.1; 1.13E-04; 4.09E-04; 5.22E-04. 8; 楼上地面30cm处; 病房; 4.6mmPb; 5.86E-08; 4.5; 6.95E-07; 2.51E-06; 3.20E-06. 9; 楼下距地面1.7m处; 档案室; 5.6mmPb; 2.73E-09; 3.9; 4.31E-08; 1.55E-07; 1.99E-07. 由表11.5及11.6计算结果可知，本项目在采取设计的机房辐射屏蔽防护措施情况下，DSA机房屏蔽体外表面0.3m处最大剂量当量率为0.032μGy/h，均小于2.5μSv/h。 11.2.3.4 术者位剂量当量率估算 DSA设备运行分透视和摄影两种模式。 摄影工况下图像采集时工作人员不在机房内停留。因此术者位剂量当量率只计算透视模式下。 第一术者位距离源强距离约为0.6m；第二术者位约为1.0m。第一术者位医师操作时身穿铅衣、戴铅帽、铅围脖、铅手套等，同时在铅悬挂防护屏和床侧防护帘后操作，受到了两次防护，防护能力为1mm铅当量；第二术者位医师或护士仅受铅衣、铅帽、铅围脖、铅手套等防护，防护能力为0.5mm铅当量。射线装置管电压取典型工况90kV，术者位剂量估算见表11.7所示。 表11.7 术者位剂量估算 设备位置; 工况; 位置; 屏蔽 厚度; 透射因子（B）; 距离（m）; 剂量率（μGy/h）; 剂量率（μGy/h）. 距源; 距患者; 漏射; 散射. 导管室; 透视; 第一术者位; 1mmpb; 4.08E-03; 0.6; 0.3; 2.72; 39.25; 41.97. 第二术者位; 0.5mmpb; 2.52E-02; 1.0; 0.7; 6.04; 44.49; 50.53. 透视 （腕部）; 第一术者位; 0.25mmp; 8.41E-02; 0.3; 0.3; 224.30; 809.98; 1034.28. 第二术者位; 0.25mmp; 8.41E-02; 0.7; 0.5; 41.20; 291.59; 332.79. 11.2.4 职业人员和公众有效剂量分析 （1）有效剂量计算模式 HE=H×T×WT 式中：HE—射线所致的有效剂量当量，Sv； H—剂量率，µGy/h； T—受照时间，h； WT=1—不同器官或者组织对辐射照射的敏感性的权重因子，偏安全考虑，取值为1。 （2）参数的选取 ①受照时间T的选取 a、T医师=70h/a 手术医师受照时间：血管造影机包括透视和摄影（拍片）两种模式，医师是在透视模式下受照，根据建设单位提供的信息，DSA机房正常运行后预计每年工作量为700台手术。 本次DSA机房拟配备辐射工作人员11名，其中手术医师、护士9名，按照每名医师最大手术台数计，则每名医师的最大受照时间为70h/a。 b、T控制室操作技师=361.7h/a（摄影11.7h，透视350h） 操作技师受照时间：血管造影机包括透视和摄影（拍片）两种模式，操作技师受照时间为透视状态+摄影状态，根据建设单位提供的信息，DSA机房正常运行后预计每年工作量为700台手术，控制室设置操作技师2名，每台手术均进行操作，透视模式最长出束时间为30分钟，摄影模式最长出束时间为1分钟。 c、公众人员受照时间 机房周围公众人员主要有机房东侧快餐店工作人员，南侧患者通道、更衣室的医务人员和患者及其家属，上方病房病人及家属，下方档案室的工作人员。由于机房东侧快餐店为8h工作制，其工作时间与DSA开机时间重叠，因此该处的居留因子按全居留取1，南侧患者通道、更衣室的公众人员仅治疗或诊断期间短暂停留，因此侧患者通道、更衣室按偶然居留考虑，居留因子取1/40，下方档案室一般情况下无人员停留，居留因子也按偶然居留取1/40，上方病房病人一般住院时间约10天，居留因子以10/300=1/30计。因此，即DSA机房东侧快餐店公众人员T快餐店公众=361.7h（透视350h，摄影11.7h），DSA机房南侧患者通道、更衣室T南侧患者通道、更衣室、下方公众=9.04h，DSA机房上方病房公众人员T上方=12.06h。 不同人员受照时间估算统计见下表。 表11.8 不同人员受照时间估算统计见下表 人员; 工作状态; 手术量（台）; 居留因子; 累积时间（h）. 手术医师、护士; 透视; 140; 1; 70. 控制室操作技师; 透视; 700; 1; 350. 摄影; 700; 1; 11.7. 东侧快餐店 公众人员; 透视; 700; 1; 350. 摄影; 700; 1; 11.7. 南侧患者通道、更衣室、下方档案室公众人员; 透视; 700; 1/40; 8.75. 摄影; 700; 1/40; 0.29. 上方病房 公众人员; 透视; 700; 1/30; 11.67. 摄影; 700; 1/30; 0.39. ②剂量率H的选取，即： 各场所附近剂量率值均取表11.5-11.7中相应场所的剂量率。 a、手术医师、护士所受的剂量率按最大机房内最大剂量率取H=50.53μGy/h，腕部剂量率取1034.28μGy/h。 b、控制室操作技师剂量率取H摄影=0.016μGy/h，H透视=0.000325μGy/h。 c、DSA机房东侧快餐店公众人员的剂量率取H快餐店（摄影）=0.000024μGy/h，H快餐店（透视）=0.000000482μGy/h； DSA南侧患者通道、更衣室、下方档案室公众人员的剂量率取H南、下（摄影）=0.032μGy/h，H南、下（透视）=0.000641μGy/h； DSA机房上方病房公众人员的剂量率取H上（摄影）=0.00016μGy/h，H上（透视）=0.0000002μGy/h。 各场所的辐射剂量率取值具体见下表。 表11.9 各场所辐射剂量率一览表 单位μGy/h 场所名称; 人员类别; 工况; 剂量率. DSA机房内; 职业人员; 手术医师、护士; 透视; 50.53. 控制室; 操作技师; 摄影; 0.016. 透视; 0.000325. DSA机房东侧快餐店; 公众人员; 摄影; 0.000024. 透视; 0.000000482. DSA机房南侧患者通道、更衣室、下方档案室; 公众人员; 摄影; 0.032. 透视; 0.000641. DSA机房上方病房; 公众人员; 摄影; 0.00016. 透视; 0.0000002. - 表11.10 手术医师腕部辐射剂量率一览表 单位μGy/h 场所名称; 人员类别; 工况; 剂量率. DSA机房内; 手术医师、护士; 透视; 1034.28. - （3）本次导管室辐射工作人员情况 本项目辐射工作人员拟利用现有导管室的11名辐射工作人员，其中DSA控制室操作技师2名，手术医师、护士9名。现有辐射工作人员情况见下表。 表11.11 本项目血管造影机房拟配备的辐射工作人员明细表 序号; 姓名; 性别; 辐射安全培训合格证; 是否在有效期内; 2020年度个人剂量当量（mSv）. 1; 耿建慧; 男; FS21SX0100112; 是; 0.08. 2; 宋立忠; 男; FS21SX0100051; 是; 0.43. 3; 丁敏; 女; FS21SX0100106; 是; 0.18. 4; 张健; 男; 2019412213; 是; 0.10. 5; 王海雄; 男; FS21SX0100068; 是; 0.04. 续表11.11 本项目血管造影机房拟配备的辐射工作人员明细表 序号; 姓名; 性别; 辐射安全培训合格证; 是否在有效期内; 2020年度个人剂量当量（mSv）. 6; 相锐; 男; FS21SX0100058; 是; 0.21. 7; 弓琦; 男; FS21SX0100059; 是; 0.12. 8; 李彦凯; 男; FS21SX0100104; 是; 0.05. 9; 韩有; 男; 20181130109; 是; 0.14. 10; 王慧仙; 女; 2019412222; 是; 0.53. 11; 杨鹏; 男; FS21SX0100075; 是; 0.06. （4）计算结果及评价 机房及相邻场所个人年有效剂量计算参数及结果如下表所示。手术医师、护士腕部年有效剂量为：1034.28μSv/h（剂量率）×70h（最大手术时间）=72.40mSv/a。 表11.12 机房及相邻场所个人年有效剂量计算参数及结果一览表 场所名称; 人员类别; 工况; 受照时间/h; 居留因子; 剂量率/μSv/h; 年有效剂量/mSv/a; 年有效剂量合计/mSv/a. DSA机房内; 职业人员; 手术医师、护士; 透视; 70; 1; 50.53; 3.54; 3.54. 控制室; 操作技师; 摄影; 350; 1; 0.016; 0.0056; 0.0056. 透视; 11.7; 0.000325; 3.8×10-6. DSA机房东侧快餐店; 公众人员; 摄影; 350; 1; 0.000024; 8.4×10-6; 8.4×10-6. 透视; 11.7; 0.000000482; 5.6×10-9. DSA机房南侧患者通道、更衣室、下方档案室; 公众人员; 摄影; 8.75; 1/40; 0.032; 2.8×10-4; 2.8×10-4. 透视; 0.29; 0.000641; 1.9×10-7. DSA机房上方病房; 公众人员; 摄影; 11.67; 1/30; 0.00016; 1.9×10-6; 1.9×10-6. 透视; 0.39; 0.0000002; 7.8×10-11. 从上表可以看出： ①运行期间每位医师在手术时所受个人最大年有效剂量为3.54mSv/a，低于本次评价5mSv/a的有效剂量约束值。 ②运行期间医师、护士腕部所受最大年当量剂量为72.40mSv/a，低于本次评价200mSv/a的当量剂量约束值。 ③DSA机房控制室操作技师在透视工作模式下所受个人最大年有效剂量为0.0056mSv/a，在摄影（拍片）工作模式下所受个人最大年有效剂量为3.8×10-6mSv/a，年总有效剂量为0.0056mSv/a，低于本次评价2mSv/a的有效剂量约束值。 ④DSA机房周围公众人员及环境保护目标的公众人员所受个人最大年有效剂量为0.00028mSv/a，低于本次评价0.1mSv/a的有效剂量约束值。 11.2.6 水环境影响分析 项目运行后，废水主要为辐射工作人员和部分病人产生的少量生活污水，生活污水进入医院生活污水处理系统处理后排入市政污水管网，不会对周围地表水产生影响。 11.2.7 固体废物环境影响分析 本项目不会产生放射性固废，手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物委托有资质单位进行处置。净化通风系统产生的废过滤棉暂存于一般固废暂存点，交废物回收单位综合利用。生活垃圾由环卫部门统一清运。 11.2.8 声环境影响分析 本项目噪声主要为通风设备等运行时产生的噪声，所有设备均选用低噪声设备，通过墙体隔声及距离衰减后，运行期间对周围环境影响较小。 11.2.9 大气环境影响分析 DSA曝光过程中臭氧和氮氧化物产生量很小，机房设置空调净化通风系统，主要用于室内换气，换气次数为3次/小时，由于机房透风性较差，因此，送排风量基本一致，在采取上述措施后，可有效防止机房空气中臭氧和氮氧化物等气体累积。经空调通风后，本项目产生的臭氧和氮氧化物对工作人员和周围的环境影响较小。 11.3 事故影响分析 血管造影机为Ⅱ类射线装置，为中危险射线装置，事故时可以使受照人员产生一定放射损伤。 射线装置运行中可能出现的事故： （1）门、灯联锁失效，血管造影机处于出线状态，人员误进入机房而受到误照射。 事故预防措施：按操作规程定期对各个联锁装置进行检查，发现故障及时清除，严禁在警示灯、门、灯联锁失效的情况下违规操作。 （2）工作人员缺乏防护知识，安全观念淡薄、无责任心；违反操作规程和有关规定，操作失误；管理不善、领导失察等，是人为造成辐射事故的最大原因。特别是对育龄妇女、孕妇、儿童等敏感人群照射前，没有按照规定告知、说明或者没有对敏感器官进行必要的屏蔽防护，造成辐射事故。 事故预防措施：辐射工作人员必须加强防护知识培训，提高防护技能，避免犯常识性错误；加强职业道德修养，增强责任感；严格遵守操作规程和规章制度；管理人员应强化管理，落实安全责任制，经常督促检查。 （3）工作人员业务技能不高：工作人员业务技能差，经验不足，操作不熟练等，致使患者和医生受到超剂量照射。 事故预防措施：医院应定期组织辐射工作人员学习专业业务知识，不断提高业务水平。 （4）公众成员受到超剂量照射 公众成员由于工作需要或误入开机房内，长时间停留，造成超剂量照射。

表12 辐射安全管理

12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置 （1）根据《中华人民共和国环境保护法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等有关法律法规及国家标准的要求，为了加强射线装置的安全和防护的监督管理，促进射线装置的安全应用，正确应对突发性辐射事故，确保射线装置运行过程中发生事故后能快速有效地进行现场应急处理、处置，维护和保障工作人员和公众的生命安全和财产，医院已设立了以院长为组长的辐射安全与环境保护管理机构，由具有本科及以上学历的技术人员专职负责辐射安全工作，并以红头形式下发至各相关部门。现有的辐射防护管理机构将各个科室的负责人均列入管理人员表中，组长统筹辐射安全管理工作，各个科室负责各部门的辐射安全管理工作。 本项目拟利用导管室现有的11名辐射工作人员，同时原导管室新增11名辐射工作人员，新增的辐射工作人员拟通过生态环境部开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行学习并参加考核，取得成绩报告单后方可上岗。如以后新增加或变动辐射工作人员，均应通过培训平台进行学习并参加考核。 辐射防护领导小组的主要职责如下： 组长职责：①组织贯彻落实国家和地方政府有关辐射安全与放射卫生防护的法律、法规、标准和规定；②定期召开会议，听取辐射环境安全与放射卫生防护工作情况汇报，分析研究在辐射安全与放射诊疗工作中存在的重大问题，并讨论决定采取的防护措施；③组织开展放射卫生防护安全检查。积极处理、并及时通报、上报有关事件；④组织制定和完善射线装置与放射卫生防护、放射诊疗管理制度和各项操作规程。督促检查各项规章制度的落实，督促各项防护措施的整改，以消除各类放射事件隐患。 组员职责：①对本科室的辐射安全与放射卫生防护工作负责；②组织科室定期学习相关法律法规，严格执行射线装置的操作规程；③检查和督促本科室人员正确使用放射卫生防护用品，做好辐射安全与放射卫生防护设备、设施的管理及日常维护保养工作；④检查工作区辐射环境与卫生防护安全情况，落实预防辐射事故安全措施。发现隐患及时进行整改，暂不能整改的应采取防范措施，并立即向医院领导组报告；⑤发现辐射安全事故和放射诊疗事故后立即向医院领导组报告，及时采取措施，迅速识别辐射事故现场的危害因素，采取相应的辐射防护措施，组织抢救并保护好现场。 12.2 辐射安全管理制度 12.2.1 现有的辐射环境管理措施 （1）综合 已设立了辐射防护领导组，由法人为组长，并由专人专职负责辐射安全工作。现有的辐射防护管理机构将各个科室的负责人均列入管理人员表中，组长统筹辐射安全管理工作，各个科室负责各部门的辐射安全管理工作。本次将增加的导管室纳入辐射防护管理工作。 （2）制度 已制定《操作规程》、《辐射安全与放射防护管理工作责任科室及主要工作内容》、《同位素及射线装置使用登记制度》、《防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施》、《安全与防护设施的维护与检查制度》、《辐射安全防护管理制度》等。 （3）监测 已制定《辐射环境监测制度》，本项目建成后对监测制度进行相应的完善。 （4）人员 ①已制定《辐射工作人员岗位培训制度》、《辐射工作人员职业健康管理办法》。 ②医院现有辐射工作人员189名，均已接受初级辐射安全防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，并取得了上岗证或考核合格，辐射工作人员考核合格成绩均在有效期内。 ③本次拟用血管造影机辐射工作人员为11人，均为该院现有辐射工作人员。 （5）应急 已制定《辐射事故应急预案》。 （6）其他 每年编写辐射项目安全和防护年度评估报告，并于1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 12.2.2 需完善的辐射环境管理措施 （1）场所设施 应制定新的《血管造影机操作规程》。 - 监测 ①应完善医院现有的《监测方案》，增加新增血管造影机相关检测内容。 ②应将新增设备纳入原有的管理体系进行管理。 ③对核技术利用项目开展场所与环境的辐射环境剂量率监测。监测数据写入年度评估报告。 （3）人员 对个人剂量档案应当终生保存；辐射工作人员有权查阅和复制本人的个人剂量档案，辐射工作人员调换单位的，原用人单位应当向新用人单位或者辐射工作人员本人提供个人剂量档案的复印件。 （4）其它 ①应完善X射线装置管理台帐内容。 ②应将个人有效剂量等相关信息录入全国辐射安全监管数据库。 ③依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，完成环评审批后应变更辐射安全许可证内容。 ④必须根据需要定期对所有的规章制度等文件进行修订，使其适时、完善和便于实施。 （5）核安全文化是从事核安全相关活动的全体工作人员的责任心，对于核技术利用项目核安全文化的建设要求建设单位树立并弘扬核安全文化。核安全文化表现在从事企业核技术利用工作的相关领导与员工及最高管理者具备核安全文化素养及基本的放射防护与安全知识。医院应建立安全管理体系，明确核技术利用单位各层次人员的职责、不断识别企业内部核安全文化的弱化处并加以纠正。将核安全文化的建设贯彻在核技术利用项目的各个环节，确保项目的辐射安全。定期进行核安全文化的宣贯，宣贯内容包括： ①认真学习核与辐射安全法规知识； ②全面、深刻知悉与业务相关的各项核安全法规要求，增强忧患意识、责任意识、诚信意识、敬畏意识和守法意识； ③自觉应用核与辐射安全法规开展相关工作； ④严格守法，维护核与辐射安全法规的权威和尊严； ⑤提高辐射安全工作人员的认识水平，文化素养和工作能力，强化核安全文化建设，提升核与辐射安全水平 12.3 辐射监测计划 12.3.1 监测目的 通过对核技术应用项目使用场所及周围环境辐射剂量率监测，了解该项目运行期间对周围环境的影响；通过个人有效剂量监测，确定工作人员受照剂量情况。 12.3.2 监测任务的承担单位 自行检测和委托有资质的监测单位承担。 12.3.3 监测方法 按照《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）进行，个人有效剂量监测按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）进行。 12.3.4 监测内容 DSA机房的防护检测应在巡测的基础上，对关注点的局部屏蔽和缝隙进行重点检测，场所监测内容主要是X-γ辐射空气吸收剂量率；个人剂量监测内容主要是辐射工作人员热释光个人剂量计和腕部剂量计有效剂量率委托有资质单位进行检测。 12.3.5 监测点和个人剂量检测 （1）DSA机房监测点位 ①通过巡测，发现辐射水平异常的位置。 ②机房防护门外30cm离地面高度为1m处，测防护门左、中、右侧3个点和门缝四周。 ③机房四侧墙壁外表面30cm离地高度1m处，机房地面、屋顶外表面30cm处。 ④控制室操作台前、观察窗铅玻璃外30cm左、中、右侧及机房四周其他人员活动的场所。 ⑤医师操作位。 - 监测频次 血管造影机房辐射防护安全设施应进行竣工验收，在使用过程中，应进行定期检查和检测，机房周围辐射水平每年监测1次。 - 个人剂量监测 每位辐射工作人员须配备1台热释光个人剂量计，建议手术医师、护士采用双剂量计（铅衣外锁骨对应的领口位置和铅衣内左胸前各佩戴1台），另配备1台腕部剂量计。在使用过程中，应定期对个人有效剂量进行监测，个人有效剂量监测为1次/3个月，4次/年。 本项目监测点位及监测频次详见下表。 表12.1 本项目监测点位及监测频次一览表 项目; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 备注. 自主监测; X-γ辐射空气吸收剂量率（开关机各测量一次）; ①通过巡测，发现辐射水平异常的位置。 ②机房防护门外30cm离地面高度为1m处，测防护门左、中、右侧3个点和门缝四周。 ③机房东、南侧墙壁外表面30cm离地高度1m处，机房地面、屋顶外表面30cm处。 ④控制室操作台前、观察窗铅玻璃外30cm左、中、右侧及机房四周其他人员活动的场所。 ⑤医师操作位。; 1次/季度; 利用现有的便携式X-γ辐射测量仪. 续表12.1 本项目监测点位及监测频次一览表 项目; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 备注. 委托监测; X-γ辐射空气吸收剂量率（开关机各测量一次）; ①通过巡测，发现辐射水平异常的位置。 ②机房防护门外30cm离地面高度为1m处，测防护门左、中、右侧3个点和门缝四周。 ③机房东、南侧墙壁外表面30cm离地高度1m处，机房地面、屋顶外表面30cm处。 ④控制室操作台前、观察窗铅玻璃外30cm左、中、右侧及机房四周其他人员活动的场所。 ⑤医师操作位。; 竣工环境保护验收监测; 委托有资质单位监测. 编制辐射防护年度评估报告（1次/年）. 辐射安全许可证延续和变更. 职业外照射个人剂量; 每个季度将热释光个人剂量计送有资质单位检测。; 1次/季度. 12.3.6 检测设备要求 用于防护性能检测的仪器应有法定计量检定或校准证书，并在有效期内。 用于杂散辐射防护检测的仪器应具备下列主要性能： （1）最小量程：0.01μSv/h~10μSv/h； （2）能量响应：25keV~150keV，±30%； （3）应有测量累积剂量档。 12.4 辐射事故应急 12.4.1 事故分析 根据《射线装置分类办法》，该医院拟使用的1台血管造影机属于Ⅱ类医用X射线装置，Ⅱ类X射线装置为中危险射线装置，事故时可以使受照人员产生较严重放射损伤。 最大可信事故为Ⅱ类X射线装置发生超剂量照射事故，产生事故的原因主要包括以下情况： （1）开机时，门、灯联锁装置失效或管理失误，人员误入机房而造成超剂量照射。 （2）工作人员或病员陪伴进入机房后，未全部撤离，有人员滞留在机房内，且没有采取辐射防护设施，射线装置开始出线后，滞留人员受到超剂量照射。 针对这些事故所采取的措施是： - 紧急停机。 （2）立即启动本院辐射事故应急预案，立即采取应急措施，疏散事故现场人员，并及时上报。 （3）造成超剂量照射的，还应同时向当地卫生健康部门报告。 同时，应采取措施预防事故的发生： （1）医院每日对机房门外工作状态指示灯、机房门的闭门装置进行检查，对其余防护设施应进行定期检查。 （2）工作人员不得擅离控制台。 （3）工作人员应严格按操作规程开机。 12.4.2 辐射事故应急响应机构的设置 该医院已设置辐射事故应急机构，并成立以医院法定代表人为组长的辐射事故应急组织，明确以法人为应急机构负责人，另外应急机构设有技术处理组、后勤保障组等，明确辐射事故应急机构的职责包括：应急预案的启动、应急响应处置及解除、应急人员的组织和培训、应急物资准备、应急预案演习等。 12.4.3 事故报告 根据《太原市辐射事故应急预案》的相关要求，发生一般辐射事故时，医院立即启动本医院的辐射事故应急响应，采取必要措施，并在发生事故后立即向当地生态环境部门和公安部门上报，主要报告内容为发生辐射事故的原因、发生时间、地点、人员受照情况、事故潜在的危害程度等初步情况，在电话报告后尽快填写《辐射事故初始报告表》，根据造成或可能造成人员辐射损伤照射的程度，还应同时向当地卫生健康部门报告。续报采用书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，以及事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，终结报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事故的过程、采取的措施和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处置工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 12.4.4 应急预案 （1）建立事故报告制度，制定事故应急预案领导组，责任到人，发生事故时应立即启动应急预案。 （2）由专人负责应急事故的文件、器材、工具、设备，对其经常进行监督检查。 （3）对应急预案的内容每年进行演习。 （4）认真贯彻执行国家一系列放射防护与安全法规、标准，建立良好的质量保证制度和实施 安全操作规程，尤其所有相关工作人员必须通过定期培训和继续教育不断提高专业技能和安全文化素养，并具体落实到日常各个环节的行动上。 针对本项目射线装置使用情况，应急响应措施主要包括： - 避免病人、医务人员和公众不必要的电离辐射的紧急措施，如控制台上配备紧急关闭按钮， 使用紧急关闭按钮，系统可以在紧急情况下断电。 - 防止人员进入控制区的措施，如机房防护门上应设置工作指示灯及电离辐射标志牌和电离 辐射警告标语。 3）一旦发生误照射，立即切断电源，迅速安排受照人员远离辐射源，并实施医学检查或到指定的医院救治，并对现场进行保护，积极配合有关部门进行调查处理。对受照人员和应急工作人员做好个人剂量监测，要求应急工作人员佩戴热释光个人剂量计和个人剂量报警仪计，并对应急工作人员做好个人防护措施。 12.5 竣工环境保护验收 表12.2 本工程项目竣工环境保护自主验收一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关批复文件; 相关环评批复文件是否齐备。. 2; 剂量率及剂量管理目标值; 治疗医师有效剂量为5mSv/a，腕部当量有效剂量建议约束值为200mSv/a；其余辐射工作人员有效剂量为2mSv/a。 公众成员有效剂量约束值为0.1mSv/a。血管造影检测时，机房周围剂量当量率控制目标值不超过2.5μSv/h。. 3; 辐射安全培训及考核; 辐射工作人员需通过生态环境部开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行学习并参加考核，取得成绩报告单。. 4; 电离辐射标识及警告标志; 机房屏蔽门上设工作状态指示灯，相关场所明显位置设电离辐射标识及中文警示说明。. 5; 门、灯联锁; 机房门采用电动门，实施门、灯联锁，机房的电动防护门有防止人员挤压保护装置。. 6; 辐射安全管理; 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。. 7; 日常监测; 核实医院是否按照环评要求开展日常监测。利用现有的便携式辐射监测仪器、配置2台个人剂量报警仪，每位辐射工作人员须配备1台热释光个人剂量计，建议手术医师采用双剂量计（铅衣外锁骨对应的领口位置和铅衣内左胸前各佩戴1台），另配备1台腕部剂量计，共配备20台热释光个人剂量计和9台腕部剂量计。个人剂量计和腕部剂量计定期送检（最长不应超过1个季度）。. 8; 防护用品; 配置：铅橡胶衣5件、铅橡胶颈套5套、铅橡胶帽子5顶、铅防护眼镜5副、铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾1件、铅橡胶颈套1套、铅橡胶帽子1顶、铅防护吊帘1件（设备自带）、床侧防护帘1件（设备自带）、移动铅防护屏风1个。. 9; 屏蔽情况; 南、西、北侧墙体采用50×30镀锌方钢骨架+3mm铅板；东侧墙体240mm实心砖+60mm厚硫酸钡水泥；屋顶在120mm混凝土基础上加装50×30镀锌方钢骨架+3mm铅板；地面为120mm厚混凝土+80mm厚硫酸钡水泥；防护门均采用3mm厚铅当量的防护门；观察窗使用3mm铅当量的铅玻璃。. 12.6 从事辐射活动能力评价 - 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的相关规定与山西省心血管病医院从事本项目辐射活动能力评价对照表见表12.3。 - 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号）的规定与山西省心血管病医院从事本项目辐射活动能力评价对照表见表12.4。 - 生态环境部（国家核安全局）对数字减影血管造影 X 射线装置(DSA)监督检查技术程序（文件编号NNSA/HQ-08-JD-IP-035）的要求与山西省心血管病医院从事本项目辐射活动能力评价对照表见表12.5及表12.6。 表12.3 项目执行《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条相关要求对照表 序号; 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条相关; 医院拟落实情况. 1; 应当设有专门的辐射安全环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；其他辐射工作单位应当有1名具有大专以上学历的技术人员专职或兼职负责辐射安全与环境保护管理工作。; 该医院已设置辐射安全防护管理领导组，并设有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与防护管理工作。. 2; 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。; 本次拟用血管造影机辐射工作人员为11人，均为该院现有辐射工作人员，且均已取得成绩报告单或培训合格证。. 3; 放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射要求的安全措施。; 机房门拟采取铅防护门，拟设置门、灯联锁装置，门外拟设置电离辐射警告标志。. 4; 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量监测报警、辐射监测等仪器。; 利用现有的便携式辐射监测仪，辐射人员拟配备个人剂量计、腕部剂量计及个人剂量报警仪。. 5; 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。; 拟针对本项目制定健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。. 6; 有完善的辐射事故应急措施。; 拟完善辐射事故应急预案。. 表12.4 项目执行“放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法”要求对照表 序号; 放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法; 医院拟落实情况. 1; 第五条 生产、销售、使用、贮存放射性同位素与射线装置的场所，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。; 机房门拟采取电动门，拟设置门、灯联锁装置，门外拟设置电离辐射警告标志。. 2; 第九条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对监测数据的真实性、可靠性负责；不具备自行监测能力的，可以委托经省级人民政府环境保护主管部门认定的环境监测机构进行监测。; 利用现有的便携式辐射监测仪器进行自测，并定期委托有辐射水平监测资质的单位对辐射工作场所及其周围环境进行监督监测。. 3; 第十二条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。; 计划每年1月31日前向发证机关提交年度评估报告。. 4; 第十七条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照环境保护部审定的辐射安全培训和考试大纲，对直接从事生产、销售、使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。; 本次拟用血管造影机辐射工作人员为11人，均为该院现有辐射工作人员，且均已取得成绩报告单或培训合格证。. 5; 第二十三条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准，对本单位的辐射工作人员进行个人剂量监测；发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐射工作三十年。; 拟对所有从事放射性工作的人员配备个人剂量计、腕部剂量计，并安排专人负责个人剂量监测管理，同时建立辐射工作人员个人剂量档案。. 6; 第二十四条 生产、销售、使用射性同位素与射线装置的单位，不具备个人剂量监测能力的，应当委托具备条件的机构进行个人剂量监测。; 拟委托有资质单位进行个人剂量监测（每季度1次）。. 表12.5 项目执行“数字减影血管造影 X 射线装置(DSA)监督检查技术程序” 关于安全防护设施要求对照表 序号; 检查项目; 本项目拟落实情况. 1; A 场所 设施; 单独机房; 本项目为单独机房。. 2; 操作部位局部屏蔽防护设施; 拟购设备自带有操作部位局部屏蔽防护设施（铅帘）或配备局部屏蔽防护设施。. 3; 医护人员的个人防护; 拟为医护人员配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜等。. 4; 患者防护; 拟为患者配备铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子等。. 5; 机房门窗防护; 拟采取含3mm铅当量的防护门及3mm铅当量的铅玻璃窗。. 6; 闭门装置; 机房门拟采取电动门，拟设置门、灯联锁装置。. 7; 入口处电离辐射警告标志; 拟在入口处设置电离辐射警告标志。. 8; 入口处机器工作状态显示; 拟在入口处设置机器工作状态指示灯。. 9; B 其他; 监测仪器; 利用现有的便携式辐射监测仪器。. 10; 个人剂量计; 拟为每位辐射工作人员配备1个热释光个人剂量计，建议手术医师采用双剂量计（铅衣外锁骨对应的领口位置和铅衣内左胸前各佩戴1台），另配备1台腕部剂量计。. 表12.6 项目执行“数字减影血管造影 X 射线装置(DSA) 监督检查技术程序” 关于管理制度要求对照表 序号; 检查项目; 本项目拟落实情况. 1; 辐射安全与环境保护管理机构; 已建立了完善的辐射安全防护管理领导组. 2; 操作规程; 拟制定健全的操作规程. 3; 辐射安全和防护设施的维护与维修制度; 拟完善辐射安全和防护设施的维护与维修制度. 4; 场所及环境的监测方案; 拟完善场所及环境的监测方案. 5; 监测仪表使用管理制度; 拟完善监测仪表使用管理制度. 6; 辐射工作人员培训/再培训管理制度; 拟完善辐射工作人员培训/再培训管理制度. 7; 辐射工作人员个人剂量管理制度; 拟完善辐射工作人员个人剂量管理制度. 8; 辐射事故应急预案; 拟完善辐射事故应急预案.

表13 结论与建议

13.1 结论 13.1.1 本次评价内容及污染途径 山西省心血管病医院使用Ⅱ类射线装置项目，本次环评的内容为：1台血管造影机，拟安装于2号住院楼一层西北角导管室，最大管电压为150kV，最大管电流为1250mA，属于Ⅱ类射线装置。污染途径为X射线外照射。 13.1.2 辐射实践正当性 本项目使用血管造影机对病人进行诊断，在疾病治疗中发挥重要作用。项目建成以后，医院将为病人提供一个优越的诊断环境，具有明显的社会效益，能在保障病人健康的同时为医院创造更大的经济效益。经理论计算，由本项目给辐射工作人员和公众带来的有效剂量低于有效剂量管理约束值，其带来的社会利益大于为其所付出的代价，符合辐射实践正当性的要求。 13.1.3 剂量率评价结论 （1）山西省心血管病医院拟设导管室周围环境γ辐射剂量率监测值在（62~94）nGy/h之间，属于正常本底水平。 （2）按设计及环评要求实施后的机房可以满足GBZ130-2020中X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求，即机房屏蔽体外的剂量率能满足小于2.5μSv/h的限值要求。 13.1.4 有效剂量评价结论 通过模式计算： （1）运行期间每位医师所受个人最大年有效剂量为3.54mSv/a，低于本次评价5mSv/a的有效剂量约束值。 （2）运行期间每位医师在透视工作模式下腕部所受最大年当量剂量为72.40mSv/a，低于本次评价200mSv/a的当量剂量约束值。 （3）DSA机房控制室职业人员年总有效剂量为0.0056mSv/a，低于本次评价2mSv/a的有效剂量约束值。 （4）机房周围公众人员及环境保护目标所受个人最大年有效剂量为0.00028mSv/a，低于本次评价0.1mSv/a的有效剂量约束值。 13.1.5 选址的合理性 本次拟用的1台Ⅱ类医用射线装置位于山西省心血管病医院2号住院楼一层西北角导管室，主体结构已建成，机房进行防护装修后投入使用。导管室东侧为快餐店，快餐店东侧为2号住院楼一层大厅，机房南侧为患者通道、污物间及医护人员更衣室，机房西侧为DSA机房控制室和DSA设备间，机房北侧为室外停车场。导管室为所在楼栋的一层，下方地下一层为医院档案室，上方为病房。本项目血管造影机房为单独的机房，采取了隔室操作，且机房最小单边距及最小有效面积均满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）标准要求；通过预测计算，机房周围在符合标准的辐射屏蔽下，所致工作人员及公众成员的有效剂量满足标准要求，且机房周围无特殊敏感人群，从辐射环境保护角度分析，该项目选址合理。 13.1.6 污染防治措施合理性 本次核技术应用项目中，机房实施了隔室操作。南、西、北侧墙体采用50×30镀锌方钢骨架+3mm铅板，屏蔽能力为3.0mm铅当量；东侧墙体为240mm实心砖+60mm厚硫酸钡水泥，屏蔽能力为5.4mm铅当量；屋顶在120mm混凝土基础上加装50×30镀锌方钢骨架+3mm铅板，屏蔽能力为4.6mm铅当量；地面为120mm厚混凝土+80mm厚硫酸钡水泥，屏蔽能力为5.6mm铅当量；西侧医护通道防护门、患者通道防护门均采用3mm厚铅当量的防护门；机房西侧观察窗使用3mm铅当量的铅玻璃。机房的屏蔽材料和厚度能够满足标准要求，因此，污染防治措施的设置合理有效。 13.1.7 环境管理制度 医院已设立了辐射安全与环境保护管理机构，本次环评针对辐射工作场所提出了相应的辐射安全管理规章制度，医院严格按照环评要求制定并落实环境管理制度后能够满足开展本项目的环保要求。 13.1.8 建设单位从事辐射技术的能力 本次拟用Ⅱ类射线装置项目利用导管室现有的辐射工作人员。因此该医院具备从事辐射技术的能力。 13.1.9 总结论 综上所述，山西省心血管病医院在严格采取本评价所述的环境管理、环境监测、安全防护措施，认真采纳本报告提出的环境保护要求后，辐射防护设施可以达到环保和辐射安全的要求，对于环境和公众安全的，该项目是可行的。

13.2 建议 （1）严格按照本报告提出的污染防治措施和辐射管理要求进行完善。 （2）医院应加强核安全文化宣贯。

表14 审批

下一级生态环境部门预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

附图1  山西省心血管病医院地理位置图

山西省心血管病医院