山西省仪器仪表学会团体标准

真空饱水机校准规范

编制说明

（征求意见稿）

《真空饱水机校准方法规范》起草工作组

二O二四年七月二十六日

- 任务来源和编制经过

  - 任务来源

根据山西省仪器仪表学会2024年7月24日下发的“山西省仪器仪表学会团体标准立项公告”，其中标准计划编号为L-SXICS-24-03的《真空饱水机校准规范》。计划完成时间为2024年10月。

  - 编制过程

——成立起草工作组

山西省仪器仪表学会标准化委员会于2024年5月组织成立起草工作组。工作组由行业企业、团体会员组成。参加起草工作组单位有：山西仲测计量研究院有限公司、山西鼎诺科技开发有限公司、山西普宇检验检测中心有限公司、山西中量泰和计量检测有限公司。

——编制工作组讨论稿

2024年5月完成了本文件初稿编制工作，2024年6月在山西仲测计量研究院有限公司杨伟敏、吴晋、李玉刚、王晨月、王将勇、徐文彦、霍永杰、陈方龙、杨昕昱和李佳慧对本文件初稿再次进行了细致地分析和整理，形成了本文件工作组讨论稿。

——编制征求意见稿

2024年7月9日，山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）赵一波加入标准起草组。2024年7月15日召开了一次工作组会议，参与标准起草的11人全部出席了本次会议。并以“L-SXICS-24-03 真空饱水机校准规范起草工作组会议纪要”记录了会议情况和标准主要修改内容。经工作组收集整理最后形成了本文件的征求意见稿及编制说明。

二、编制依据

本项目在编制过程中充分参考了TGX036-2012  《真空饱水机校验方法》、JJG 49 《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG 52 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJF 1827《水泥细度负压筛析仪校准规范》的内容。

三、编制原则及内容

考虑真空饱水机的结构组成、计量特性、校准条件（环境条件、测量标准及其他设备）、校准项目、校准方法、校准结果表达及复校时间间隔。

规范重点针对真空饱水机的计量特性制定了校准方案，通过对真空饱水机示值误差、回程误差、保压功能、设定时间等计量特性的控制，确保真空饱水机测量结果的准确、可靠。

对于真空饱水机的压力示值误差、时间示值误差的校准方法，工作组通过用同一方法不同实验室间比对结果的一致性进行方法的确认，从而确认校准方法的可行性。具体为：采用压力标准器示值与真空饱水机中的负压表压力示值直接比较的方法，用三联（通）连接数字压力计与真空饱水机,零位调整完毕后，压力示值误差校准点按标有数字的分度线 (-20 kPa、-40 kPa、-60 kPa、-80 kPa、-100 kPa)选取。从零点开始均匀缓慢地疏空至第一个校准点，给定标准器的示值，读取饱水机中的负压表示值 (按分度值1/10估读)，如此依次在所选取的校准点进行正行程校准直至测量上限，再依次逐点进行反行程校准直至零位。时间示值误差使用秒表测量设定时间。测量时，设定好真空时间后，与秒表同时开始计时，计时结束时，记录秒表测得的计时时长。

另外一家实验室重复以上步骤对同一设备进行实验，并计算出所得示值误差的测量不确定度。

四、涉及专利情况

本文件没有涉及任何专利。

五、预期达到社会效益、对产业发展的作用等情况

本文件针对真空饱水机如何实现量值溯源做出了详细规定，对于确保真空饱水机量值准确、可靠，建立相应测量结果的溯源性具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件编制过程中没有重大分歧和意见。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件颁布后立即实施，标准化委员会组织在本行业宣贯。

九、废止现行相关标准的建议

无

十、其他应予说明的事项

无